## 医疗设备
附件1
松桃苗族自治县民族中医院设备采购目录
设备类
序号 | 品名 | 单 位 | 申报 数量 | 拦标价 | 申报 科室 | 申报理由 | 备注
1 | 腹腔镜 | 套 | 1 | 40万元/套 | 外一科 | 病人增加，设备不够用 | 腹腔镜技术参数 一、总体要求： 1、本次所提供配置代表目前世界腔镜技术先进水平，生产厂商产品种类齐全，有不断升级的空间。 *2、在贵州省内设有厂家分公司，直接负责用户的售后服务，必须提供贵州省工商部门颁发的营业执照复印件； *3、高清腹腔镜系统必须与科室现有的腹腔镜系统能相互兼容连接，以便提高设备的利用率。 二、高清光学视管：〔数量：2根（一根为腹腔镜头，一根为宫腔镜头）〕 1、直径10mm、30度视野方向； 2、可高温高压灭菌； 3、非球面镜片设计，保证无失真图象； 4、磨沙管鞘设计，使插入更加顺畅。 三、3CCD高清摄像头：（数量：1个） *1、全高清画质，3CCD芯片可以生成全高清1080P影像，支持精细手术； 2、光学放大，光学放大技术使图像放大至全屏时避免图像质量损失，提供具有真实色彩还原度的全高清分辨率，有1.2倍、1.5倍、1.8倍三种放大模式； 3、一键式调焦，摄像头上集成了可单手控制的动力变焦和动力调焦功能，大大降低了操作难度； *4、NBI（窄带成像技术），特殊光成像增强技术，可增强粘膜表面毛细血管与其它粘膜组织的可视性，可用于早癌诊断； 5、摄像头上由3个快捷按钮，可进行常用功能设置，方便进行遥控操作； 6、可高温高压灭菌。 四、导光束：（数量：1根） 1、4.25mm，3m，CF型