婴儿培养箱 技术参数

- 电源要求：AC220V/50Hz

- 输入功率：1000VA

- 温度控制模式：箱温模式(即空气温度控制)、肤温模式(即婴儿温度控制)

- 箱温控制温度范围：25℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃）

- 肤温控制温度范围：34℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃）

- 箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃

- 升温时间*（环境温度一般为+22℃）：≤ 30 分钟

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤ 0.5℃

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤ 1.0℃

- 温度均匀性*（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

- 温度均匀性*（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

- 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 湿度控制精度：±5%RH内

- 湿度显示精度：±5%RH

- 床面上有效表面内：

15.1 上黄疸治疗装置

15.1.1 光源：LED

15.1.2 使用期限：50000小时

15.1.3 胆红素总辐照度平均值：≥2.3mW/cm2

15.1.4 总辐照度：≥3.7mW/cm2

15.1.5 胆红素总辐照度最大值：5mW/cm2

15.2 下黄疸治疗装置

15.2.1 光源：LED

15.2.2 使用期限：50000小时

15.2.3 胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2

15.2.4 总辐照度：≥0.8mW/cm2

15.2.5 胆红素总辐照度最大值：1.3mW/cm2

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性*：＞0.4

- 计时器的时间显示范围：0~99999.9h

- 报警：断电报警、风机报警、温度传感器报警、温度偏差、超温报警、系统故障、湿度偏差、湿度传感器故障、缺水报警、水箱位置。

- 环境温度（建议用户不要在规定范围以外的环境中使用）

19.1 工作范围：20℃～30℃

19.2 运输和贮存范围：-20℃～+55℃

- 相对湿度：

20.1 工作范围：30%～75%

20.2 运输和贮存范围：≤93%

- 大气压力：

21.1 工作大气压力范围：700hPa～1060hPa

21.2 运输和贮存大气压力范围：500hPa～1060hPa

- 空气流速：周围环境空气流速：＜0.3m/s

- 培养箱的外形尺寸：L1120mm×W650×H1560（机柜配置）；

- 床面高度：980mm（机柜配置）。

- 培养箱的重量： 110kg（机柜配置）；

- 输液架最大承载重量：2Kg

- 托盘最大承载重量：2Kg

- 使用期限：8年